ТРЕБОВАНИЯ

к подготовке образцов для съемки спектров ЯМР в ЦСИ НИОХ СО РАН.

- Для съемки спектров ЯМР на любом из имеющихся спектрометрах необходимо приготовить раствор вещества в чистой, стандартной и целой (высота не менее 150 мм.) ампуле диаметром 5.00 мм., объем раствора не менее 0.5 мл. (в ампуле высота раствора должна быть не менее 4.0 см.). Крышка должна быть стандартной и плотно закрывать ампулу.

- Растворитель должен быть дейтерированным (CDCl3, (CD3)2SO и т.д.) либо смесь (1:1) с недейтерированным растворителем, не содержащим протонов ( CCl4, CS2 и т.д.). Для съемки спектров других ядер, кроме 1Н и 13С можно использовать смесь 1:1 дейтерированный растворитель с протонсодержащим чистым растворителем.

- Вещество должно быть полностью растворено, раствор не должен содержать осадка, плавающих частиц и мути.

- В заявке должны быть заполнены все графы, так как эта информация используется для выбора условий съемки спектров. Должна быть указана предполагаемая структура вещества, от этого зависит диапазон съемки спектра и некоторые параметры съемки, задержки и длительности импульсов в многоимпульсных методах съемки (одномерные, например, ВВ, JMOD, DEPT, либо двумерные COSY, NOESY и т.д.)

- Концентрация вещества для 1Н-спектров 0.01 – 0.1 М обеспечивает съемку спектров за 5 мин. Для съемки спектров 13С необходимо иметь концентрацию 0.1-0.2 М, что обеспечивает съемку спектров BB, JMOD за 30 минут. При уменьшении концентрации вещества время съемки увеличивается в квадратичном порядке.

- При регистрации 19F необходимо указать требуемый диапазон химических сдвигов для определения условий съемки, по концентрации в три раза выше, чем для протонов. Для спектров 13С фторированных соединений соответственно концентрация не менее    0.4 М.

- При несоответствии образцов требованиям операторский состав имеет право отложить съемку спектров. Дальнейшее прохождение заявки, как и прохождение заявок на редкие ядра требуют согласования с руководителем.